肌电臂环设备

技术说明书

# 念通智能科技

[2022.08.26]

官方网址：http://www.econtek.cn/

微信公众号：念通智能

邮箱：econtek@163.com

| 版本 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cortex-M4 + 蓝牙透传版本 | SOK | 刘朝旭 | 2022/08/06 |

目录

肌电臂环设备	- 1 -

念通智能科技	- 1 -

一 简介	- 3 -

1.设备简介	- 3 -

2.功能简介	- 3 -

3.结构简介	- 4 -

二 设备组成	- 4 -

1.肌电臂环	- 4 -

2. 蓝牙接收器	- 6 -

三 设备参数	- 7 -

1. 硬件参数	- 7 -

2. 数据参数	- 8 -

3. 数据格式1（带有运动传感器版本）	- 8 -

(1)只有EMG肌电信号	- 8 -

(2) EMG与IMU数据	- 9 -

4. 数据格式2（只有肌电数据版本）	- 10 -

四 工作逻辑	- 11 -

1. 开机	- 11 -

2. 关机	- 11 -

3. 充电与充满	- 12 -

4. 蓝牙连接	- 12 -

5. 电量指示	- 12 -

五 操作说明	- 12 -

1. 安装相应软件	- 12 -

2. alpha使用说明	- 12 -

(1) 注意事项：	- 12 -

(2) 使用过程简述：	- 13 -

3. Matlab使用说明	- 16 -

(1) 注意事项：	- 16 -

(2) 使用过程简述	- 17 -

六 保养与维护	- 18 -

1. 保养维护	- 18 -

2. 环保信息	- 19 -

3. 常见问题	- 19 -

# 一 简介

1.设备简介

eCon肌电臂环是一款可穿戴式设备，通过采集前臂肌肉神经电与肢体运动信息进行自然手势识别，使我们能更加直观的操控数字世界。eCon臂环可以探测肌肉产生的肌电信号，同时融合了6轴运动测量单位，能精确预测用户的肢体运动。相比Kinect等基于视觉的手势识别技术，eCon臂环不受使用环境与场地的限制，交互方式更加自然。

2.功能简介

- 采集EMG信号，高达500HZ的科研版采样率

- 蓝牙无线数据传输

- 配套软件数据存储功能

- 配套软件算法手势识别功能

- 提供外部串口、TCP接口设备连接使用

3.结构简介

- 采用可伸缩弹力带作为绑定方式，使用简单方便

- 8个通道触点皆为镀金触点，不易生锈，导通度高

二 设备组成

1.肌电臂环

如图4-1，肌电臂环实物正面视图

如图4-2，肌电臂环实物俯视视图

图4-2

图4-1

如图4-3，肌电臂环背面展开说明简图

a :  1x1cm 镀金采集触点

b :  0.4 x 1cm 镀金采集触点

c :  上侧连接带，信号走线部分

d :  下侧连接带，固定连接部分

e :	采集模块

F :	Type-C充电接口

如图5-1，肌电臂环正面示意简图

g :	电量指示灯

h :	电源开关

i :	蓝牙指示灯

j :	Type-C充电接口

- 蓝牙接收器

如图5-2，蓝牙接收器实物图

如图6-1，蓝牙接收器示意图

k :	USB数据接口

l :	标识

m :	蓝牙接收器指示灯

三 设备参数

- 硬件参数

硬件参数如下表7-1

表7-1

| 参数名称 | 参数数值 |
| --- | --- |
| 名称 | 肌电臂环 |
| 反馈方式 | 震动 |
| 伸缩范围 | 190 - 350mm |
| 电池 | 450mAh |
| 充电接口 | Type-C |
| 续航 | 5小时 |

- 数据参数

获取数据参数如下表7-2

表7-2

| 参数名称 | 参数数值 |
| --- | --- |
| EMG通道数 | 8通道 |
| EMG采样率 | 500Hz |
| EMG分辨率 | 每个通道12位，采集数字量范围[0 - 4095] |
| IMU方向数 | 3个姿态角 |
| IMU采样率 | 100Hz |
| 无线连接方式 | 蓝牙SPP(波特率460800) |
| 开发接口 | Win/Android/Matlab SDK |

- 数据格式1（带有运动传感器版本）

原始数据采用不定长方式发送，当数据只有EMG肌电信号时，数据长度为17个字节。当数据同时存在EMG与IMU信号时，数据长度为23个字节。

(1)只有EMG肌电信号

一包完整的原始数据格式如下表8-1

表8-1

| 名称 | 包头 | 长度 | EMG数据 | 校验位 | 序号位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 0xBBAA | 12(0x0C) | 8个通道肌电数据(高位在前) | CRC | 自动加1 |
| 字节位 | [0][1] | [2] | [3][4]...........[13][14] | [15] | [16] |
| 字节数 | 2bytes | 1byte | 12bytes | 1byte | 1byte |

包头：		一帧数据的前两个字节，十六进制显示为0xBB  0xAA

长度：		EMG数据的长度和为12bytes

EMG数据：	具体请看下文EMG数据解析

校验位：	校验位值为EMG数据和取低8位 [3]+[4]+[5]...........+[13]+[14]

序号位：	每帧数据传送完后数值自动加1，方便查看数据包与包之间是否连续，观察数据丢失情况

- EMG与IMU数据

- 一包完整的原始数据格式如下表8-2

- 表8-2

| - 名称 | - 包头 | - 长度 | - EMG数据 | - IMU数据 | - 校验位 | - 序号位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 描述 | - 0xBBAA | - 18(0x12) | - 8个通道肌电数据(高位在前) | - 3个方向姿态角(低位在前) | - CRC | - 自动加1 |
| - 字节位 | - [0][1] | - [2] | - [3][4]...........[13][14] | - [15][16]...........[19][20] | - [21] | - [22] |
| - 字节数 | - 2bytes | - 1byte | - 12bytes | - 6bytes | - 1byte | - 1byte |

包头：		一帧数据的前两个字节，十六进制显示为0xBB  0xAA

长度：		EMG加IMU数据之和为18bytes

EMG数据：	具体请看下文EMG数据解析

IMU数据：	具体请看下文IMU数据解析

校验位：	校验位值为EMG加IMU数据和取低8位 [3]+[4]+[5]+...........+[19]+[20]

序号位：	每帧数据传送完后数值自动加1，方便查看数据包与包之间是否连续，观察数据丢失情况

- 数据格式2（只有肌电数据版本）

- 当只有肌电数据时，数据为固定长度发送。数据长度固定为16个字节，一包完整数据格式如下表9-1

- 表9-1

| - 名称 | - 包头 | - EMG数据 | - 校验位 | - 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 描述 | - 0x55AA | - 8个通道肌电数据(高位在前) | - CRC | - 0x00 |
| - 字节位 | - [0][1] | - [2]+[3]+..........+[12]+[13] | - [14] | - [15] |
| - 字节数 | - 2bytes | - 12bytes | - 1byte | - 1byte |

包头：		一帧数据的前两个字节，十六进制显示为0x55  0xAA

EMG数据：	具体请看下文EMG数据解析

校验位：	校验位值为EMG加IMU数据和取低8位 [2]+[3]...........+[13]

包尾：		每帧数据最后一个字节，数值为0x00

- EMG数据解析

- EMG数据分辨率为12位，对应每个通道占用1.5个字节，8个通道共计 8(cha) x 1.5(bytes) = 12, 共计12个字节的数据。蓝牙以字节为单位发送数据，需要将2个1.5字节拼接成3个字节发送，示例

- 通道1            通道2

- 对应通道数据		1011，0111，0111，1010，1101，1111

- 蓝牙发送数据		1011，0111，0111，1010，1101，1111

- IMU数据解析

- IMU对应3个方向姿态角，Pitch、Yaw、Roll，一个通道占2个字节，共计3 x 2(bytes) = 6，共计6个字节的数据。数据格式低位在前，拼接时需要高低位互换，示例

- Pitch 俯仰角数据	：	0x[16] [15]

- Roll	 翻滚角数据	：	0x[18] [17]

- Yaw	 航偏角数据 ：	0x[20] [19]

四 工作逻辑

- 开机

- 在关机状态下，长按按键2sec以上，肌电臂环会自动开机。开机伴随电机震动提示，电量指示灯白色闪烁后显示当前电量。

- 在关机状态下，接入充电器，稳定插入2ec以上，肌电臂环会自动开机。开机伴随电机震动提示，随后立刻进入充电状态

- 关机

- 在非充电状态下，长按按键2sec以上，肌电臂环会自动关机，关机伴随电机震动提示，电量指示灯闪烁后进入关机状态。

- 在充电状态下，拔下充电器后，伴随电机震动提示，电量指示灯闪烁后立刻进入关机状态。

- 充电与充满

- 充电中：type-C接入对应充电器后，蓝牙连接断开，肌电臂环立刻进入充电状态，充电状态伴随绿色闪烁。

- 充满电：当检测到臂环电量充满后，电量指示灯转变为绿色长亮。

- 蓝牙连接

当蓝牙处于断开状态，肌电臂环的蓝牙指示灯与蓝牙接收器指示灯都会处于蓝色闪烁状态。

当蓝牙处于连接状态，肌电臂环的蓝牙指示灯与蓝牙接收器指示灯都会处于蓝色长亮状态。

- 电量指示

当肌电臂环处于工作状态时，对应电量指示灯会时刻反应当前电量状态

- 蓝色：	电池电量充足

- 黄色：	电池电量中等

- 红色：	电池处于低电量状态，需要及时充电

五 操作说明

- 安装相应软件

- FT232串口驱动

- alpha肌电臂环专用软件		->	针对只有EEG数据版本的肌电臂环

- Matlab						-> 	针对同时拥有EEG与IMU数据版本的肌电臂环

- alpha使用说明

- 注意事项：

- 本软件只针对只含有EMG肌电信号的臂环使用。如果使用错误的设备，可能会因为数据格式不一致的问题无法得到正确的数据。

- 使用过程简述：

图12-1

双击alpha软件，进入主界面。如图12-1所示

1)：主界面

- 插入蓝牙接收器后，单击搜索设备按钮，下拉菜单会出现设备串口号。

- 选择需要连接的设备/串口号，单击连接设备按钮，文字提示：臂环连接成功后，方可以继续使用。

- 软件左侧为菜单栏，可以在各个功能模块之间切换使用

点击数据管理页面，软件进入数据管理页，如图13-1

2)：数据管理页

图13-1

数据管理页可以实时采集显示8个通道的肌电信号和标签信号(T)

点击手势训练，软件进入手势训练管理页面。如图14-1所示，该页面可以采集对应手势的肌电信号，完成手势训练的模型。

a

b

c

d

图14-1

3):	手势训练页

- 软件默认设置7个识别动作（放松 + 6个自定义手势），手势种类可以通过下拉菜单选择。有握拳、张开、外翻、内翻、上切、下切、666、OK、YES、射击多种丰富的选择。通过点击按钮a，下拉选择想要的手势。如果使用的手势种类低于6类，使用这可以将多个类型选择为同一种手势即可。

- 每种手势训练完成后，类型不可以再更改。如果需要修改，可以单击菜单栏按钮，重新进入手势训练页，完成重置。

- 所有手势训练结束后，训练模式按钮会被激活，此时可以单击训练模型按钮，进行模型训练。

- 在训练过程中，需要保持手势为静态手势

- 如果训练过程中对某一组数据不满意，可以通过按钮b、按钮c前后选择到对应手势，单击d重新采集按钮，完成数据更新。

- 在手势训练页完成所有训练动作后，这是可以点击菜单栏中手势识别按钮，进入手势识别页，如图15-1。

- :	手势识别页

图15-1

- 单击识别测试按钮，开始手势识别。通过软件内部算法计算，会将识别到的手势显示在识别结果中。

- 对应上方识别到的手势种类，也会用橙色圆圈高亮。

- Matlab使用说明

- 注意事项：

- Matlab程序是针对拥有IMU数据的臂环使用，如果使用错误的设备，可能会因为数据格式不一致的问题无法得到正确的数据。

- 使用过程简述

- 1): 首先打开肌电臂环，将蓝牙接收器插入电脑USB口。等待蓝牙指示灯长亮后，用电脑的设备管理器，读取对应COM口。如图16-1所示，对应COM口和序号。

- 图16-1

对应连接COM口序号为38

- : 打开matlab代码，在代码界面将COM口序号修改。修改为和实际设备管理器对应的COM口一致。波特率为460800如图17-1所示：

- 图17-1

确定修改正确的COM口和波特率

- 3)：	点击运行，进入matlab工作状态。如图17-2所示，可以获得8个通道EMG和IMU的实时数据

- 图17-2

对应上方8个波形为8个通道的肌电信号

对应下面3个波形为3个方向的姿态角

六 保养与维护

- 保养维护

- 设备处于电量指示灯处于红色状态时，请及时充电。避免锂电池因为过放的问题影响电池的寿命

- 使用完肌电臂环后，请及时关机

- 肌电臂环存放位置应该避免12岁一下儿童接触，或者太阳直射与高温等极端环境的条件下。

- 在清洗肌电臂环时，可以使用酒精棉片或者专业清洗液。在臂环外壳轻微擦拭，避免液体进入臂环内部，对电路造成不可逆的损坏。

- 环保信息

肌电臂环内部含有可充电锂电池，如果报废该产品。一定要将电池取出，或者将臂环送至官方指定回收站处理电池。您也可以将废弃的肌电臂环送往公司指定维修部门，由维修部门对电池进行分解和回收。

- 常见问题

| 常见问题 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 无法开机 | 设备电池电量过低 | 插入充电器，等待10sec观察是否自动开机，同时进入充电模式 |
| 蓝牙频繁断开 | 所处环境由对应无线设备干扰 | 臂环尽量远离带有wifi，路由器等可能产生干扰的设备 |
| 无法充电 | 充电器损坏 | 更换充电器 |